## Präambel
DGMP | Geschäftsstelle
Ernst-Reuter-Platz 10 | 10587 Berlin
office@dgmp.de
DGMPgoesGreen – Nachhaltige Beschaffung
Der Energie- und Ressourcenverbrauch radiologischer Großgeräte trägt zu einem erheblichen Teil zum CO2-Ausstoß von Kliniken und Praxen bei. Daher ist es von besonderer Bedeutung diesen und auch weitere Aspekte bezüglich Nachhaltigkeit schon bei der Gerätebeschaffung zu berücksichtigen. DGMPgoesGreen hat mit der vorliegenden Empfehlung ein nachhaltiges Leistungsverzeichnis entworfen, welches als Vorlage für unterschiedliche Geräte und Ausschreibungsformen dienen kann. Sowohl die Bewertungen als auch die Punktevergabe sind Vorschläge und können modifiziert werden. Nachhaltige Aspekte gehen sowohl in die Total Cost of Ownership ein, also auch in das nachhaltige Leistungsverzeichnis, welches ergänzend zum eigentlichen Leistungsverzeichnis bewertet wird. Folgende Bewertung wird vorgeschlagen:
50% Total Cost of Ownership (Tab. 1)
40% Allgemeines Leistungsverzeichnis inklusive Nutzerwertung
10% Nachhaltiges Leistungsverzeichnis (Tab. 2)
Die Punkte zur Ermittlung für den Gesamtpreis (Total Cost of Ownership) sowie für das nachhaltige Leistungsverzeichnis finden Sie in den beiliegenden Tabellen.

## TCO (Tab.1)
Total Cost of Ownership |  | Kosten in Euro
Systempreis
Kosten der Wartung über 10 Betriebsjahre (ja nach Art des Wartungsvertrages)
Kosten des gerätebezogenen Verbrauchsmaterials über 10 Betriebsjahre (nach Vorgabe Fallzahll und Nutzung)
Kosten von besonderen Betriebsstoffen (z.B. Helium) über 10 Betriebsjahre
Energiekosten über 10 Betriebsjahre (nach Vorgabe Nutzungsprofil sowie Preis für Strom und Kälte)
Entsorgungskosten über 10 Betriebsjahre (z.B. besondere Betriebsstoffe)
Entsorgungskosten des Altsystems
SUMME

## Nachh. LV (Tab.2)
Nachhaltigkeitskriterien im Leistungsverzeichnis
Um einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu leisten, wird ein Gerät mit einem möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck gefordert - bei der Herstellung, während der Lebensdauer und bei der Entsorgung. Die Herstellung sollte mit erneuerbaren Energien erfolgen, Reparatur vor Austausch gewährleistet sein, Upgrades installiert werden, um die Lebenszeit zu verlängern und natürlich ein geringer Energieverbrauch während des Betriebs ebenso wie ein geringer Ressourcenverbrauch.
Bewertungskriterien: B (ja/nein), B min (kleinster Wert meiste Punkte), B max (größter Wert meiste Punkte), I (Information), k.o.
Zeilen 22 bis 24 können bei einen zweistufigen Ausschreibungsverfahren schon in die erste Stufe integriert und hier nicht mehr abgefragt werden
Alle Angaben beziehen sich auf das angebotene Gesamtsystem (Optionen sind separat zu bewerten)
| Bewertungskriterium | Einheit | Punkte bei Erfüllung
Fragen zum Unternehmen
Zertifizierung nach EU-Umweltmanagementsystem (EMAS) | B | ja/nein | 1
Energiemanagement-Audit | B | ja/nein | 1
Öffentlich zugänglicher Nachhaltigkeitsbericht | B | ja/nein | 1
Nachhaltigkeitsbericht nach deutschem Nachhaltigkeitskodex (DNK) | B | ja/nein | 1
Zertifizierung nach ISO 45001 (Arbeitsschutzmanagement) | B | ja/nein
Take-Back-Programm und Angebot von refurbished Geräten mit gleicher Garantie wie ein Neugerät | B | ja/nein | 1
Nachverfolgen von verwendetem Material und Angabe von Wiederverwertungs- und Recyclingquote | B | ja/nein | 1
Einhaltung der REACH-Verordnung und der ROHS-Richtlinie | k.o. | ja/nein
Einhaltung Elektro- und Elekronikgeräte-Gesetz | k.o. | ja/nein
Einhaltung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz | k.o. | ja/nein
Einhaltung Klimaschutzgesetz | k.o. | ja/nein
Keine Verurteilung wegen eines Umweltdeliktes | k.o. | ja/nein
Fragen zum Gerät
Allgemein
Das zu liefernde System entspricht der aktuellen Gerätegeneration | k.o. | ja/nein
Ersatzteilversorgung mind. 10 Jahre | k.o. | ja/nein
Plattformerweiterung mind. 10 Jahre | B max | Jahre | 3
Produktion
Strom aus erneuerbaren Energiequellen | B max | % | 3
Reparatur/Recycling/Ressourcen
Enthält das zu liefernde Gerät gebrauchte / aufbereitete Teile? Welche? | I | Liste
Wie viel Prozent des Gerätes wird nach Rückgabe wieder verwendet? | B max | % | 3
Wie viel wird recycled ? | B max | % | 3
Wie viel Prozent seltene Erden werden im Prozess zurückgewonnen? | I | %
Wie viel Prozent der Systemkomponenten / Austauschteile werden nach Austausch firmenintern repariert? | B max | % | 3
Wie viel wird recycled ? | B max | % | 3
Welche Betriebs- und Hilfsstoffe werden verwendet? | I | Liste
Welche Betriebsstoffe werden recycled? | B max | % | 3
Werden gefährliche / klimaschädliche Betriebsstoffe verwendet? | B | nein | 3
MRT: Wie viel Liter Helium verbraucht das Gerät pro Jahr | B min | l | 3
MRT: Wie viel Liter Helium müssen nach einem Quench ersetzt werden | B min | l | 3
MRT: Wie viel Liter Helium muss bei einem Tausch des Kaltkopfs ersetzt werden | B min |  | 3
Energieverbrauch (inkl. aller Systemkomponenten)
Standby-Modus vorhanden | B | ja/nein | 1
Energieverbrauch Standby-Modus | B min | kW | 3
Wie schnell ist das Gerät aus dem Standby-Modus betriebsbereit? | B min | min | 3
Geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus? | B | ja/nein | 1
Nach welcher Zeit? | I | min
Energiesparmodus vorhanden? (Bitte benennen und beschreiben) | B | ja/nein | 1
Energieverbrauch Energiesparmodus | B min | kW | 3
Gibt es weitere Energiesparmodi? (Bitte benennen und beschreiben) | B | ja/nein | 1
Geht das Gerät automatisch in den Energiesparmodus? | B | ja/nein | 1
Nach welcher Zeit? | I | min
Wie schnell ist das Gerät aus dem Energiesparmodus betriebsbereit? | B min | min | 3
Typischer Energieverbrauch im Betrieb (Scan) | B min | kW | 3
Energieverbrauch Bereitschaftsmodus (Ready to Scan) | B min | kW | 3
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Off) | B min | kW | 3
Wie schnell ist das Gerät betriebsbereit, wenn es vorher ausgeschaltet war? | B min | min | 3
Energieverbrauch in einem weiteren Betriebsmodus (bitte benennen) | I
Energiebedarf nach COCIR in 24h, davon 12h im Betrieb:
a) Scenario Ready to Scan | B min | kWh | 3
b) Scenario Low Power | B min | kWh | 3
c) Scenario Off | B min | kWh | 3
Wärmeabgabe
Gesamtwärmeabgabe an das Wasser während einer typischen Untersuchung (ohne Wärmetauscher am Kühlsystem) | B min | kW | 3
Gesamtwärmeabgabe an das Wasser im ausgeschalteten Zustand (ohne Wärmetauscher am Kühlsystem) | B min | kW | 3
Gesamtwärmeabgabe an das Wasser im Standby-Modus (ohne Wäremtauscher am Kühlsystem) | B min | kW | 3
Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technik-/Geräteraum während einer typischen Untersuchung | B min | kW | 3
Gesamtwämeabgabe an Luft im Technik-/Geräteraum im ausgeschalteten Zustand | B min | kW | 3
Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technik-/Geräteraum im Standby-Modus | B min | kW | 3
Klimatisierung des Technik-/Geräteraums notwendig | B | nein | 1
Max. zulässige Umgebungstemperatur | B max | °C | 3
Nachhaltige Information
Schriftlicher Leitfaden für einen nachhaltigen Gebrauch des Gerätes, insbesondere für eine Minimierung des Energie-, Wasser- und Ressourcenverbrauchs | k.o. | ja/nein
Informationen zu im Gerät befindlichen besorgniserregenden Stoffen nach Europäische Chemikalien-Verordnung (REACH) | k.o. | ja/nein
Optimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs und deren Dokumentation bei Installation | B | ja/nein | 1
Schulung der Benutzer bezüglich einer energiesparenden Nutzung des Gerätes | k.o. | ja/nein
Regelmäßige Überprüfung der Stromverbrauchsparameter und Vorschläge zur Optimierung | B | ja/nein | 1
Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Gerätes einschl. Upgrade-Konzepte | B | ja/nein | 1
Auslastungs- und Energiemonitoring als integrierte oder Online-Lösung | B | ja/nein | 1
Wartung
Austausch von Betriebsstoffen, deren Entsorgung und Umstellung auf umweltfreundliche Alternativen bei Verfügbarkeit | B | ja/nein | 1
Prädiktive Instandhaltung zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten | B | ja/nein | 1
Welche Teile werden in welchem Turnus ausgetauscht? | I | ja/nein
Fernwartung | k.o. | ja/nein
Techniker in der Nähe (100 km) | B max | Anzahl | 3
Product-Carbon-Footprint (PCF)
Product-Carbon-Footprint des Gesamtsystems (t CO2e) | B min | t | 3
Ist das Produkt CO2-neutral hergestellt? | B | ja/nein | 3
Ist das Produkt CO2-neutral lieferbar? | B | ja/nein | 3
Lebenszykluskosten
Lebenszykluskosten (Herstellung, Transport, Nutzung*, Entsorgung/Recycling)
a) Energieverbrauch (kWh) | B min | kWh | 3
b) CO2-Emission (t CO2e) | B min | t | 3
* Nutzungsdauer 10 Jahre, typisches Nutzungsprofil (bitte benennen)
Zubehör
Workstation (Rechner, Monitore) erfüllen die aktuellen EU Green Public Procurement (GPP) Kriterien | B | ja/nein | 1
Verpackung
Zusammensetzung Verpackungsmaterial | I | Liste
Wie viel Prozent ist aus Recycling-Material? | B max | % | 3
Keine Verwendung von PVC und EPS | B | ja/nein | 1
Anlieferung in wiederverwertbarer Transportverpackung | B | ja/nein | 1
Legende:
PVC: Polyvenylchlorid
EPS: Expandiertes Polystyrol (z.B. Styropor)
REACH - Verordnung (EG) 1907/2006] Europäische Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.
EU Green Public Procurement (GPP)
COCIR: European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry
EMAS EU-Umweltmanagement-System
RoHS-Richtlinie: Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten